## Протокол итогов 12 ЗЦП
Протокол №12
об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники способом «Запроса ценовых предложений», согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729
1. Краткое описание и цена, закупаемых товаров:
№ | Торговое наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | Городская поликлиника №8 |  |  | Поставщики представившие ценовые предложения. | [5 empty] | Итоги (победитель)
|  |  |  | Количество | Цена за единицу | Сумма | ТОО Интермедика Алматы |  | ТОО Lab Test Diagnostics |  | ТОО Тримедика
[7 empty] | Цена за единицу | Сумма | Цена за единицу | Сумма | Цена за единицу | Сумма
1 | Полуавтоматический анализатор мочи Н-100 | Анализатор мочи относится к семейству полуавтоматических оптоэлектронных цветовых компараторов для анализа мочи с помощью реагентных тест-полосок на 10, 11, 12, 13 и 14 параметров. Прибор обеспечивает качественный или полуколичественный результат анализа пробы мочи на Уробилиноген, Билирубин, Кетоны, Кровь, Белок, Нитриты, Лейкоциты, Глюкозу, Удельный Вес, pH, Аскорбиновую Кислоту, Микроальбумин, Креатинин и Кальций на основании изменения цвета реагентных областей тест-полоски, вызванного взаимодействием с биохимическими компонентами образца мочи. Длина волны: 525 нм, 572 нм, 610 нм, 660 нм. Производительность – 120 образцов в час при быстром режиме. 60 образцов в час при медленном режиме. Память 1000 образцов и 30 результатов контрольного тестирования. Язык интерфейса английский, русский по выбору. Требования к окружающей температуре 15 – 30°C (оптимальная 20 – 25°C). Последовательный порт RS-232, параллельный порт принтера. Считывание штрих-кода Ридер штрих-кодов. Питание АС 100 - 240 V, 50/60 Hz. Потребляемая мощность 40 VA. Вес нетто 3,6 кг. Габариты 376 × 316 × 170 мм. Встроенный термопринтер. | набор | 1 | 290000 | 290000 | 184000 | 184000 | 289000 | 289000 | 290000 | 290000 | ТОО Lab Test Diagnostics
2 | Тест-полоски H13-Cr | Тест-полоски для анализатора мочи H-100. Определяемые параметры: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, pН, Аскорбиновую кислоту, Микроальбумин, Креатинин. В упаковке 100 тест-полосок. Тест-полоски выпускаются для качественного анализа мочи и являются реагентом для диагностики in vitro. Результаты на полосках можно считывать как визуально, так и с помощью прибора. | набор | 138 | 6900 | 952200 | 5900 | 814200 | 6875 | 948750 | 6900 | 952200 | ТОО Lab Test Diagnostics
| ИТОГО |  |  |  |  | 1242200 |  | 998200 |  | 1237750 |  | 1242200
2. Дата и время представления ценового предложения: 1) ТОО Интермедика Алматы, 14 июня 2019г., в 12ч: 20 мин.
2) ТОО Lab Test Diagnostics, 14 июня 2019г., в 12ч: 40 мин.
3) ТОО Тримедика, 14 июня 2019г., в 12ч: 53 мин.
3. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: - при вскрытии конвертов с ценовыми преложениями потенциальные поставщики не присутствовали.
4. В соответствии с "Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила), комиссия по результатам рассмотрения тендерной документации потенциального поставщика, путем открытого голосования, РЕШИЛА:
4.1. Признать поставщика - ТОО Интермедика Алматы несоответстующей требованиям документации, а именно в соответсвии с подпунктом 9 пункта 20 Главы 4 "Лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп". Обоснование: Лот №1 несоответсвует характеристика, а именно:-прибор не обеспечивает (в измеряемых параметрах) исследование по анализу "Аскорбиновая кислота", отсутствует длинна волны, язык интерфейса на русском, питание несоотвествует, вес несоотвествует, габариты и наименование товара несоотвествуют; Лоту №2 несоответсвует характеристика, а именно: в обьявлении запрашивались тест полоски для анализатора Н-100.
4.2. Признать потенциального поставщика с которым предпологается заключить договор ТОО Lab Test Diagnostics победителем закупа, расположенного по адресу Республика Казахстан, город Алматы, улица Земнухова, дом 19-а, сумма 1 237 750,00 тенге (Один миллионов двести тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят тенге 00 тиын).