## Лист1
Приложение 1
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол | Цена, тг | Сумма, тг
1 | Стерилизатор паровой автоматический | Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металла (хирургические инструменты и др.), стекла (посуда и др.), резины (хирургические перчатки и др.), пластмассы, а также перевязочных и лигатурных шовных материалов, изделий из текстильных материалов (хирургическое бельё и др.), воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры осуществляется комбинированным методом, включающим гравитационный метод ("Продувка") и пульсирующую откачку ("Вакуумирование") за счёт использования конденсатора. • Стерилизатор имеет многоразовый фильтр бактериальной очистки воздуха, впускаемого в стерилизационную камеру после вакуумной сушки. Стерилизатор предназначен для использования в центральных стерилизационных отделениях, стерилизационных при операционных блоках, в больничных отделениях. предварительный вакуум обеспечивает эффективное удаление воздуха из камеры, а, следовательно, и максимальное насыщение паром и его проникновение внутрь изделий сложной формы и текстуры; • точный контроль параметров и функций автоклава; • полная автоматизация процесса стерилизации; • возможность программирования параметров цикла стерилизации; • возможность изменения параметров режима стерилизации (температура, время), этапа предвакуумирования, времени сушки позволяет пользователям гибко управлять всеми параметрами процесса стерилизации, в зависимости от стерилизуемых изделий; • центральный затвор крышки сосуда; • стерилизатор оснащён интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру; • микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и максимально точный контроль параметров и функций автоклава. • наличие теста на определение остатка белка чувствительность – не более 25 мкг белка с временем определения не более 15 минут все элементы сосуда стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали, внутренняя поверхность камеры обработана методом электрохимполирования. Все элементы стерилизатора соответствуют ГОСТ 31598. - устойчивы к воздействию пара и конденсата; не влияют на качество пара; не выделяют токсичных веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимую концентрацию (ПДК). Тип камеры круглая Полезный объём камеры, л 75 Максимальное рабочее давление, МПа 0,22 Точность поддержания давления, МПа ±0,01 Объём дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, л 35 Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, %, не более 1 Внутренние размеры камеры ( Ø × Г ), мм 400 × 674 Внешние габариты ( Ш × Г × В ), мм 540 × 686 × 1185 Масса, кг 150 Потребляемая мощность, кВт, не более 6,5 Питание, В/Гц 380/50 Задаваемые температурные режимы, °С 134 °С – 5 мин; 121 °С – 20 мин; 126 °С – 10 мин Время нагрева стерилизатора, мин, не более 60 Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более ±1 Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее 16 Наработка на отказ, циклов, не менее 1000 1 шт. | штук | 1 | 8840000 | 8840000
2 | Амбулаторный монитор артериального давления | Питание: не более 2 батарейки класса AA Дисплей: жидкокристаллический Способ измерения АД:осциллометрический Датчик давления: пьезоэлектрический Диапазон измерений: АД : не уже 20-280 мм рт.ст. ЧСС: не уже 40-160 уд./мин. Точность измерений: АД : не более ±3 мм рт.ст. не более ± 2% ЧСС: не более ±5% Хранение данных: не менее 600 измерений АД, позволяет мониторировать не менее 48 часов. Твердотельная энергонезависимая память Интерфейс для передачи данных: серийный вход RS232 через оптоволоконный кабель для большей защиты пациента и помехо- защищенности Точность измерения артериального давления: алгоритм измерения АД должен соответствовать стандарту BHS. Не менее 3 кнопок управления на аппарате Наличие программированной функции и ручного переключения «день/ночь» Наличие проверки пользователем (с помощью встроенных кнопок), на аппарате, работоспособность дисплея и напряжения батарей Наличие не менее 3 режимов ручного программирования: 1. измерения проводятся каждые 15 минут днем и каждые 30 минут ночью. 2. измерения проводятся каждые 20 минут днем и каждые 40 минут ночью. 3. измерения проводятся каждые 30 минут вне зависимости от периода времени. Нагнетание: компрессор должен быть с автоматическим управлением Определение размера манжеты: должно быть автоматическое (от педиатрической до большой) Надежность измерений: максимальное давление при нагнетании не менее 300 мм рт.ст.; должно быть наличие клапана аварийного спуска для случая неисправности в системе питания (например, при изъятии батареек) Понижение давления и спуск воздуха: автоматический клапан для регулируемого сброса давления Габариты: не более 70 x 99 x 30 мм Масса: не более 240 г /вместе с элементами питания Носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией Коробка для транспортировки аппарата Сумка для переноски и транспартировки оборудования с комплектующими. Выполнена из эластана и тканевой основы Манжета, для исследования АД, размер не более 25-32 см Кабель для соединения с ПК Батареи типа АА Руководство по эксплуатации Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 °C Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to | штук | 1 | 1454800 | 1454800
3 | Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру | Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру Память внутренняя Период записи до 168 часов (7 суток) Размеры не более 67 х 93 х 21 мм ЖК дисплей не менее 48 х 28 мм Вес не более 92 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля) Кнопки управления: не менее 3 кнопки управления меню, 1 – событие Питание: батарея не более АА – 1 шт Частота дискретизации: не хуже 300, 600, 1200 Гц, 12 бит Распознавание кардиостимулятора аппаратное Связь с ПК через мини USB Количество каналов 3 или 12 (7 или 10 проводов) Носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией ЭКГ кабель с 7 или 10 отведениями Кабель для соединения с ПК Одноразовые электроды для присоединения с ЭКГ кабелем, 1 упаковка – не менее 30 штук Чехол для переноски и транспортировки оборудования без комплектующих. Изготовлен из тканевой основы. Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 C Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to +50 C Влажность 10 to 95 % | штук | 1 | 1285472 | 1285472
| Итого |  |  |  | 11580272 | 11580272